INSTRUCTION MANUAL

OCM-Ⅲ

OPEN CHANNEL MONITOR

(주) 서진 인스텍

주소 : 서울시 성동구 성수2가2동 317-18 (우) 133-123

TEL : (02) 462-1512        FAX : (02) 466-6445

TABLE OF CONTENTS

TITLE                                                PAGE

ABOUT THIS....

이 매뉴얼에 대하여                                          5

OCM-Ⅲ에 대하여                                            6

SPECIFICATIONS

Programmer                                                  8

Transducer                                                   9

Temperature Sensor                                          10

Cabling                                                      10

Communication Software                                     10

INSTALLATION

Installing the OCM-Ⅲ                                        11

Outline and Mounting                                         11

OCM-Ⅲ Layout                                              12

System Diagram                                              13

Transducer의 설치                                            14

온도 보상 센서의 설치                                        14

mA Output                                                   15

Relays                                                        15

Synchronization                                               16

Power Connections                                            17

Installing the Memory Back-up Battery                         18

Communicating Via Computer                                 18

Programmer의 설치                                           18

START UP

General                                                        19

Keypad                                                        19

Legend                                                        20

초기 조정 방법                                                20

기본적인 점검 사항                                            23

OPERATION

Memory                                                       24

Security                                                       24

Units                                                          25

Flow Calculation                                               25

Display                                                        26

Damping                                                       27

Relays                                                         28

mA Output                                                    28

Fail-safe                                                      29

Flow rate and Totalizing                                       30

Logging                                                       31

Blanking                                                       33

Temperature                                                  33

Time and Date                                                34

Emulation Mode                                               34

Reset                                                         34

Flow Velocity Input                                            35

Auxiliary Head Input                                           36

DC Output                                                    37

Diagnostic Aids                                               37

□D□ PARAMETER LISTING                                             38

□F□ PARAMETER LISTING                                             39

□P□ PARAMETER LISTING                                             40

□U□ PARAMETERS FOR P3 PRIMARY ELEMENT                         48

Simple Exponential Device, P3=0                               49

BS-3680 Rectangular Flume, P3=1                              54

BS-3680 Round Nose Horizontal Crest Weir, P3=2              56

BS-3680 Trapezoidal Flume, P3=3                              58

BS-3680 U-Flume, P3=4                                       60

BS-3680 Finite Crest Weir, P3=5                               62

BS-3680 Thin Plate Rectangular Weir, P3=6                    64

BS-3680 Thin Plate V-Notch Weir, P3=7                       66

Rectangular Weir(Contracted), P3=8                            68

Round Pipe, P3=9                                              70

Palmer-Bowlus Flume, P3=10                                  72

H-Flume, P3=11                                               74

Universal Head vs. Flow, P3=12                                76

Rectangular Area × Velocity, P3=13                           78

Trapezoidal Area × Velocity, P3=14                            80

Modified Trapezoidal Area × Velocity, P3=15                  82

U Channel Area × Velocity, P3=16                             84

Circular Area × Velocity, P3=17                               85

Gull-Wing Area × Velocity, P3=18                             86

Egg-Shaped Area × Velocity, P3=19                           87

Universal Area × Velocity, P3=20                              89

APPENDICES

Maintenance                                                   91

Error Codes                                                   92

ABOUT THIS...

이 매뉴얼에 대하여

비록 OCM-Ⅲ에 대한 이론적인 지식이나 직관적인 가동 능력으로 인해 접근하기가 매우 쉽다

고 하더라도 사용자는 이 매뉴얼에 익숙해져야 한다.  이 메뉴얼은 OCM-Ⅲ의 설치, 초기 조

정 그리고 가동에 있어 반드시 필요한 정보를 제공한다.

OCM-Ⅲ는 Programming을 하는 동안 단계적인 방식으로 정확한 메시지를 나타내 준다.

Start Up(초기 조정) 부분은 OCM-Ⅲ에 대한 본질적이고 기본적인 사항을 설명해 준다.

Start Up(초기 조정) 부분은 사용자에게 Programmer의 사용법과 개략적인 Programming의 방

법 등에 대해 상세하게 설명해 준다.

Parameters 설명 부분에 나열된 "D", "F", "P" & "U" Parameters는 사용자의 선택에 맞는 적

절하고 유용한 Program을 조정할 수 있도록 상세한 설명을 제공한다.

"U" Parameters에는 또한 설치된 개수로 구조물의 종류에 따라 OCM-Ⅲ를 적용시키는 정확

한 Programming 방법이 상세하게 설명되어 있다.

사용자가 OCM-Ⅲ를 적절하게 적용할 개수로 구조물의 형태를 확인하기 위해서는 제조자의

사양을 토대로 검토하여야 한다.

간단히 말해서,

만약 다음 사항에 대해서 알고자 하는 것이 있다면.....        이 부분을 참조하라.

제품에 대해서 알고자 할 때                               About this .....

Specifications

초기 조정에 대해 알고자 할 때                            Installation

Start Up

제품의 사용법에 대해 알고자 할 때                        Operation

Parameters

Appendices

OCM-Ⅲ에 대하여

OCM-Ⅲ는 이 교육용 매뉴얼에 설명되어 있는 방식으로만 사용된다.

Milltronics의 OCM-Ⅲ, 즉 Open Channel Monitor는 개수로에서의 유량 값을 측정하기 위해 고안된 전자 기기이다. 겉의 Cover는 Polycarbonate 재질로 되어 있으며, Programmer를 장착시킬 수 있도록 되어 있다.

이 시스템은 초음파용 Transducer(또는 보조 수두 측정 장비)와 온도 보상용 센서를 연결하여

사용된다. OCM-Ⅲ는 Transducer에서 발사되는 Pulses Signal이 초음파용 Pulse이다. 수면에

반사되어 되돌아온 음향 Pulse는 Transducer에 의해 감지된다. 음향 Pulse가 수면에 맞고 반

사되어 되돌아온 시간은 온도에 대해 보상되고 거리로 환산되어 수두 값을 측정하게 된다

OCM-Ⅲ는 측정된 수두 값을 유량 값으로 변환시키지만, 유량 값을 계산하기 위해 유속 측정이 요구되는 적용에서는 별도의 유속 센서가 공급된다. 유량 값은 세부적인 유량 분석을 위해 포괄적인 데이터 값으로 저장되고 적산된다.

OCM-Ⅲ의 Programming은 조정자가 개수로 구조물의 형태(Flume, Weir or Pipe)에 따라 정확

한 유량 계산 방식을 선택할 수 있도록 구성되어 있다.

즉, 가장 정확한 유량 계산이 가능하도록 이 부분에 가장 큰 중점을 두고 있다.

이것 때문에 특정한 프로그램들은 영국 표준 협회의 사양인 BS-3680에 따라 쓰여져 왔다.

제공된 유량 계산 방식으로 유량 측정이 해결이 안될 경우에, OCM-Ⅲ는 전반적인 유량 계산 방식을 사용하여 유량 측정을 행할 수 있도록 Program 상으로 구성되어 있다.

OCM-Ⅲ는 데이터 값의 검색 그리고 컴퓨터, PLC, Printers 등의 장비에 의한 화면 출력 등을

연속적인 접속 기능으로 원격 조정할 수 있다. 또한 원격 화면 표시와 데이터 검색을 할 수

있는 "OCM-Ⅲ Utilities"라는 Software가 공급된다.

그러나 이 Software를 공급받을 수 있는 사용자는 현장의 특수한 적용에 있어서 적합하게 이 Program을 활용할 수 있는 사람으로 제한된다.

OCM-Ⅲ의 특성 :

□ 복합적으로 표시되는 LCD, 유량 및 적산값 그리고 Relay 상태 등이 동시에 표시됨.

□ 0 또는 4∼20mA 출력 기능.

□ 적산값 원격 출력을 포함한 3가지 다용도의 Relays 기능.

□ 처리율에 따라 1∼24 개월까지 저장되는 데이터 처리 기능

□ RS-232를 포함한 확장 연속 접속 기능

□ 탈착이 가능한 적외선 접속 Programmer

□ AC 또는 DC 전원 선택 기능.

SPECIFICATIONS

Power :          >> DC supply :          >> 9∼30V DC, 8W max and/or

>>  ac supply :          >> 100/115/200/230 V AC±15%, 50/60 Hz,

20VA max.

Environmental :   >> location              >> indoor / outdoor

>> altitude              >> 2000 m max

>> ambient temperature  >> -20∼50℃(-5∼122◁)

>> relative humidity     >> suitable for outdoor(Type 4X / Nema 4X

IP65 enclosure)

>> installation category  >> Ⅱ

>> pollution degree      >>  4

Memory back-up:  >>  3V battery (NEDA 5003LC or equivalent)

>>  operating life 1 year

>>  'SuperCap' capacitor for back-up during battery replacement

Range :           >> 0.3m min ∼ 1.2m max (1∼4ft)

0.6m min ∼ 3m max (2∼10ft)

Resolution :        >> 0.2mm (0.007")

Temperature

Compensation :  >>  external sensor to compensate over the operating range

Programming :     >>  via supplied programmer and communication link

Inputs :            >> velocity sensor and

auxiliary head    >> range:      >> 0∼10V DC

>> resolution:   >> 2.7mV

Outputs :         >> transducer drive:   >> 44Khz, 400Vpp Pulses of 0.1msec typical

duration at a 100msec typical repetition rate

>> instrumentation:   >> range:             0-20 or 4-20mA

>> resolution:         5□

>> maximum loading: 1 K□

>> isolation:          300 V ac continuous

>>  relays :         >> 3 alarm/control relays

>>  1 form 'C' SPDT contact per relay, rated at

5A at 250 V ac non-inductive or 30 V DC

>>  DC output :     >>  + 24 V DC

>>  20 mA average to 200 mA at 1/10 duty cycle max

Communication:   >>  RS-232 or ± 20mA bipolar current loop, 300,

600, 1200, 2400, 4800, 9600 or 19200 baud

Data Logs :       >>  variable rate on 1,5,15,30 or 60 min or 24 hr

>>  31 days minimum / 2 years maximum

Display :          >> illuminated liquid crystal 5×7 dot matrix

display with 2 lines of 40 characters each

Enclosure :        >> Type 4X / NEMA 4X / IP65

>> 209mm W × 285mm H × 92mm D (8.2" W × 11.2" H × 3.6" D)

>> polycarbonate

Weight :          >> 2.3 Kg(5.1lb)

Approval :        >>  CE *, FM, CSA NRTL/C

* EMC performance Available upon request.

PROGRAMMER

Enclosure :               >> general purpose

>> 67mm W × 100mm H × 25mm D (2.6" W × 4" H × 1" D)

>> ABS plastic

Operating Temperature:   >> -20 ∼ 50℃ (-5 ∼ 122◁)

Battery :                 >>  9V (ANSI / NEDA 1604, PP3 or equivalent)

TRANSDUCER

Model :                  >> ST-25

관련된 Transducer 매뉴얼을 참조하시오.

TEMPERATURE SENSOR

Model :                  >> TS-2, LIS-1 or LTS-1C

관련된 온도 보상 센서 매뉴얼을 참조하시오

CABLING (optional)

Transducer :                         >> RG-62 A/U coaxial

>> maximum separation 183 m (600ft)

>> must be run in grounded metal conduit

Temperature Sensor :                >> Belden 8760, 1 pair shielded/twisted,

18 AWG or equivalent

>> maximum separation 183 m (600ft)

>> can be run in conduit with transducer cable

Communication: >> RS-232 :         >> Belden 9925, 3 wire shielded, 24 AWG

or equivalent

>> maximum separation 15m (50ft)

>> Bipolar Current :  >> Belden 9552, 2 pair shielded/twisted

18 AWG or equivalent

>> maximum separation 1,500 m(5,000ft)

COMMUNICATION SOFTWARE

Milltronics Utilities Software on standard PC floppy disk for DOS 3.1 and up

INSTALLATION

설치는 자격 있는 사람에 의해서만 행해져야 하며 규정된 절차를 따라야 한다.

INSTALLING THE OCM-Ⅲ

OCM-Ⅲ는 주위 온도가 허용 범위 내에 있는 깨끗하고 건조한 곳에 설치해야 한다. 그리고 전면에서 화면을 보기가 용이하고 Programming을 행하기가 손쉬운 곳에 설치해야 한다.

그러나 OCM-Ⅲ는 높은 전압이나 전류가 흐르는 곳, Contactors 혹은 SCR control drives 등이 가까이 있는 장소에서는 멀리 떨어뜨려 설치해야 할 것이다.

차단 막이 없이 직접 직사광선의 영향을 받는 곳에는 절대로 설치하지 않는다.

이 제품은 전기적인 충격에 매우 민감하다.

다음의 접지 절차에 따라 접지 처리를 행하라.

OUTLINE AND MOUNTING (외형도 및 취부도)

* Cover가 비금속이므로 배관 연결부에 접지 처리를 하는 것은 바람직하지 못하다.

올바른 접지를 하려면 배관 연결부에 끼움세 테를 이용하여 Jumper를 한다.

OCM-Ⅲ LAYOUT(내부 구성도)

★ 모든 결선은 최소한 250 V/AC에 알맞게 절연을 해야 한다.

★ 작동을 하는 동안 Transducer terminal에는 위험한 전압이 흐른다.

★ DC 전압을 사용하는 Board를 선택했을 때 DC 단자에는 IEC 1010-1 Annex H에 따라 SELV

Source로부터 전원을 공급해야 한다.

- Relay 접점 출력 단자는 적당한 장비를 사용하여 노출되지 않도록 하고, 결선은 적어도

250 V/AC에 알맞은 절연을 해야 한다. adjacent

SYSTEM DIAGRAM (시스템 구성도)

최대한으로 운용이 가능한 시스템 구성도 이다.

여기에 구성된 모든 장비 또는 그 수량이 반드시 필요한 것은 아니다.

TRANSDUCER의 설치

RG-62 A/U 또는 동등한 규격의 Cable을

사용했을 때 최대 분리 거리는 183m이다.

Cable은 접지 처리된 도관에 배선되어야

하며 다른 Cable은 절대 함께 배선해서는

안 된다.(온도 보상 센서의 Cable은 제외)

OCM-Ⅲ에서만 접지 처리를 한다.

Junction Box에서의 접지는 접지 효과를 방

기본 결선도 - Transducer               해한다.

★ 작동을 하는 동안 Transducer terminal에는 위험한 전압이 흐른다.

온도 보상 센서의 설치

Transducer와 수면 사이의 대기 중에서 온도가 변하는 것을 일정하게 보상하기 위해 OCM-Ⅲ에는 온도 보상 센서를 연결한다.

Belden 8760,1pair shielded/twisted, 18AWG

또는 동등한 규격의 Cable을 사용했을 때,

최대 분리 거리는 183m(600ft)이다

온도 보상 센서의 Cable은 접지된 금속 도

관내에 Transducer의 Cable과 함께 배선시

킬 수 있다.

기본 결선도 - 온도 보상 센서            OCM-Ⅲ에만 접지 처리를 한다.

mA OUTPUT

RELAYS

모든 Relays는 회로 상으로 Relay의 규격을 초과하지 않는 범위의 Fuse에 의해 보호되므로,

누전이나 단락의 가능성이 있는 곳에도 충분히 사용할 수 있다.

SYNCHRONIZATION (동기화)

2개 이상 최대 12개까지의 Transducer를 같은 배관을 이용하여 설치하였을 때, 각각의

OCM-Ⅲ들은 반드시 동기화 시켜야 한다. 각각의 OCM-Ⅲ들을 동기화 시키기 위해서는 :

>> 하나만 제외하고 모두 Board A의 Jumper 'J1'을 그림과 같이 Common 시킨다.

>> 모든 OCM-Ⅲ의 내부 SYNC 단자(TB1-20)를 아래 그림과 같이 연결한다.

그러면 모든 OCM-Ⅲ는 접지를 함께 공유하게 된다.

POWER CONNECTIONS (전원 결선)

OCM-Ⅲ의 전원 공급은 SW 1(Board B)의 100, 115, 200 또는 230 V ac 중에서 선택하여

투입한다. 그리고 DC 전원인 경우는 9∼30 V DC 이다.

OCM-Ⅲ는 ac 또는 DC 전원 중에서 하나를 선택하여 사용하거나, 동시에 ac와 DC 전원을

함께 사용하기도 한다.

만약, ac와 DC 전원을 동시에 사용한다면, OCM-Ⅲ가 주로 전원을 공급받는 쪽은 ac 전원

쪽이다. 그러다가 ac 전원 쪽에 문제가 생겼을 경우에는 DC 전원으로 변경되어 전원을 공급받게 된다.

이 장비는 15A Fuse 또는 건물 내에 설치되어 있는 회로 차단기에 의해 보호되어야 한다.

건물 내에 설치되어 있는 전원 차단용 회로 차단기 또는 스위치는 조정자와 이 장비의

근처에 가까이 있어야 한다.

★ DC 전원을 사용하는 경우에 DC 단자에는 IEC 1010-1 Annex H에 따라 SELV Source로부터 전원을 공급해야 한다.

Memory Back-Up Battery의 설치

★ 설치하기 전이나 Battery를 교체하기 전에는 전원을 연결하지 마시오.

OCM-Ⅲ를 현장에서 실제로 사용할 때까지는 Memory Back-Up Battery를 설치하지 마시오. Unit에는 Battery가 하나씩 공급된다. 공급된 Battery를 Battery Socket에 삽입하시오.

Operation \ Memory 부분을 참조하시오.

Memory Battery B1(제품 사양 참조)은 오랫동안 정전이 되었을 경우에도 Memory Back-Up을 유지하기 위해 매년 1개씩 교체해 주어야 한다. Board상의 축전기(콘덴서)는 Battery가 교체되

는 동안의 Memory를 보존하기 위해 1시간 가량의 Memory 보존 기능을 지니고 있다.

COMMUNICATING VIA COMPUTER

Communication 부분을 참조하라.

PROGRAMMER의 설치

Programmer를 이용하여 OCM-Ⅲ를 조정하기 위해서는, Cover 전면의 움푹 파인 곳에

Programmer를 끼워 넣고 Program 조정을 행해야 한다.

Programmer의 뒷면에는 자석이 장착되어 있어 쉽게 떨어지지는 않을 것이다.

Program 조정이 완전히 끝났을 때는, Programmer를 떼어낼 수 있다.

START UP

GENERAL

초기 가동을 행할 때, OCM-Ⅲ의 프로그램을 조정하기 위해서는 Programmer를 사용해야 한다. Programmer는 각 Key를 누를 때마다 적외선 접속 신호를 송출한다.

OCM-Ⅲ는 A, D, F, P 그리고 U Parameter가 구성된 순서에 따라 자동으로 검색될 수 있도록 설계되었다. 그러나 검색의 기능은 상호 보완적이다.

화면에 주어진 순서에 따라 조정을 행할 수도 있지만, 불필요한 Parameter는 생략하고 필요한 Parameter만을 선택하여 조정을 하거나 수정을 할 수도 있다.

따라서, 사용자는 자신의 적용에 필요한 유용한 Parameter만을 신속하게 선택하여 조정하는 것이 좋다.

KEYPAD

LEGEND

관련된 Programmer의 Key를 누른다.

OCM-Ⅲ의 화면에 다음과 같이 표시된다.	MILLTRONICS OCM Ⅲ Copyright Milltronics, 1992

Programmer Key :

초기 조정 방법

순서에 따라 완벽하게 설치가 끝난 후에, OCM-Ⅲ에 전원을 투입한다.

최초 전원이 투입되었을 때, Unit에는 잠깐동안 다음과 같이 표시된다.

그 후에는 적용할 언어의 선택으로 넘어간다.

OCM-Ⅲ에서 사용할 언어를 선택할 때

영어가 선택되었을 때

'F0'로 넘어감.

공장출하시 셋팅되어 있는 비밀코드인

2.71828이 입력되어야 함.

선택된 언어가 잘못되었다면, 여기서

바꿔야 한다.

P0로 되돌아갈 때까지 필요한 선택 값을

입력함으로써 연속적인 Programming이

가능하다.

사용자는 필요한 모든 Parameter에 대해

차례로 선택 값을 입력해야 한다.

최적의 정밀도를 보장하기 위해서는, F2를 실행하기에 앞서 F13을 먼저 실행해야 한다.

현재의 수두 높이를 입력한다. 이 값에 따

라 OCM-Ⅲ의 P46은 자동으로 그 입력값

이 변경된다.

Data Logging이 필요하다면, 시간과 날짜를 셋팅해야 한다.

오전 11시 41분

초 단위는 항상 00으로 셋팅된다.

시간은 다음과 같이 표시된다.

hh : mm : ss

1492년 10월 12일

초기 가동 순서가 완료되면, F2로 들어가 OCM-Ⅲ의 일반적인 가동 모드를 실행시킨다.

OCM-Ⅲ에는 현재의 순간 유량 값과 적산 값이 표시된다.

OPERATION \ DISPLAY 부분을 참조하라.

기본적인 점검 사항

정확한 유량 값을 얻기 위해서는, 필수적으로 수두 측정이 정확해야 한다.

필요하다면, 다음 사항들을 정확하게 점검하라.

>> Transducer 설치 위치에서의 정확한 온도를 D5에서 체크하라.

>> Transducer에서 수면까지의 정확한 거리를 D9에서 체크하라.

>> 정확한 수두 측정값을 D0에서 체크하라.

OPERATION

전원이 투입되면, Transducer는 P36에 셋팅된대로 주기적인 간격으로 음파를 발사한다.

OCM-Ⅲ가 제한된 용량의 DC 전원으로 가동될 때 전원을 보존시키기 위해서는 긴 측정 주기

간격이 필요하다.

Echo는 수두를 측정하기 위해 송, 수신된다. 순간 유량 값은 OCM-Ⅲ가 지니고 있는 수두에 대한, 또는 수두와 음속(P42)에 대한 수학적인 기능(P3과 P4)에 의해 계산된다.

순간 유량 값은 적산된 유량(D2)을 산출하기 위해 지속적으로 통합 관리된다.

일반적인 Running Mode가 지속적으로 유지되는 동안 화면상으로는 'Flow'와 'Total'에 대한

측정 지시 값이 표시된다.

Parameter의 순서를 바꾸거나 보기만 하는 것은 유량에 관련된 데이터의 획득과 처리 또는 기록 등에 지장을 주지는 않는다. (Security 부분 참조)

MEMORY

Memory Back-Up 기능은 전원이 차단되었을 때에도 측정 기록과 적산값 그리고 시간 등의 Program을 지속적으로 유지할 것이다.

Memory Back-Up Battery(B1)는 Memory 내용을 약 1년 동안 보존할 수 있다.

(Appendices의 Maintenance 부분을 참조하라.)

SECURITY

'A','D','F','P' 그리고 'U' Parameters의 입력 내용을 검색만 하는 것은 F0에서 Security Code를 풀지 않고도 가능하다. 그러나, 이들 Parameters 중에서 임의의 Parameter 입력 값을 변경

시키고자 할 때는, Security Code를 반드시 풀어야 한다.

(Parameter D3/D4 그리고 D6/D7의 최대/최소 셋팅 값을 재 셋팅 하는 것은 제외)

Security Code를 한번 풀었을 때는, F2를 재 입력할 때까지 혹은 마지막 조정 Key를 누른 후

5분 동안은 계속적으로 그 Mode가 유지된다.

Security Code의 공장 출하시 셋팅값은 2.71828이지만, F10에서 새로운 값으로 변경시킬 수도 있다.

변경시킨 Security Code의 새로운 셋팅 값은 그 이후에 Program상으로 찾아볼 수가 없다.

그러므로 변경시킨 새로운 셋팅 값을 반드시 별도로 기록해 놓아야 한다.

만약, 실수로 새로운 Code 입력 값을 잃었을 때는, 다음의 순서대로 Calibration을 행하여야

한다.

(1) □F□ Parameter F10으로 들어간다.

(2) Security Code를 입력하라는 명령이 나왔을 때 6901634라는 숫자를 입력하라.

(3) 그러면 사용자는 다시 새로운 Security Code를 입력할 수 있게 된다.

* 6901634라는 숫자는 잃어버린 Security Code를 극복할 수 있게 하며, 다시 새로운

Security Code를 입력할 수 있게 해 준다.

UNITS

OCM-Ⅲ는 Program 상으로 측정의 단위를 셋팅 할 수 있다.

>> P1  거리와 음속에 관련된 단위

>> P2  온도의 단위

>> P5  Flowrate와 Volume의 단위

OCM-Ⅲ가 작동되는 도중에 단위를 변경시킨다면, 그 단위에 관련된 모든 Parameters의 입력

값이 그 영향으로 변경된 단위에 상응하는 값으로 변경될 것이다. 그리고 기록되어 저장된

유량 및 적산의 Data도 단위에 맞는 값으로 재조정될 것이다.

FLOW CALCULATION

absolute  vs.  ratiometric

OCM-Ⅲ는 수두 측정을 통해 유량 값을 계산할 수 있는 방법이 두 가지가 있는데, 이 중에서 한가지를 선택하여 Programming을 할 수 있다.

이 두 가지 방법 중에서 어떤 방법을 사용하든지 그 결과는 마찬가지이다.

원리상의 차이점은 OCM-Ⅲ에 유량 계산을 실행하기 위해 입력해야 하는 정보가 약간 다르다는 것이다. 사용자가 선택한 유량 계산의 방식은 곧 그 정보를 기준으로 삼게 된다.

선택된 개수로 구조물의 형태에 따라 필요한 정보를 차례로 파악하기 위해서는

"U" Parameter를 참조하라.

ratiometric 방식을 사용한다면, 사용자는 최대 수두가 발생했을 때의 유량 값을 충분하게

알 수가 있다.

이와 반대로 absolute의 방법은 사용자가 반드시 다음과 같은 정보를 입력해야 한다

>> 개수로 구조물의 실제적인 치수

>> 거리와 유량에 관련된 측정의 단위

< 예 >

전형적인 형태의 개수로 구조물에서 유량 값을 구하는 일반적인 공식은 다음과 같다.

[eqn: Q=KH^X]

45。V-notch weir에서의 유량 값을 구하는 공식은 다음과 같다.

[eqn: cfs =1.03H^2.5]

참조 :  Q = 유량 (ft3/sec)

K = constant of 1.03

H = 수두(feet)

absolute 방식은 다음의 개수로 구조물에는 적용할 수 없다.

Palmer Bowlus flume

H flume

DISPLAY

일반적인 가동시의 유량 값과 적산 값의 화면 표시 상태이다.

Flow Rate Field

Totalizer Field

Relay/No Echo Field

Status Field

OCM-Ⅲ는 화면을 보기가 용이하도록 LCD 상으로 조명 기능이 있다.

조명 기능은 P14에서 on이나 off 또는 auto로 셋팅 할 수 있다.

auto로 선택했을 때는 화면의 조명이 Keypad 접속을 시작할 때 자동으로 켜지고, Keypad

접속이 끝난 후 15초가 경과하면 자동으로 꺼진다.

** Battery로 가동을 시킬 때는, P14의 Display lighting을 off 또는 auto off로 셋팅해야 한다.

DAMPING

OCM-Ⅲ에서 Damping 기능은 화면 표시에 대한 반응 속도와 mA 출력에 대한 반응 속도의

두 가지 기능으로 나뉘어진다. 빠른 반응 속도가 요구될 때는 Damping 값을 입력하지 않거나

0로 셋팅을 하고, 느린 반응 속도가 요구될 때는 Damping 값을 high 또는 100%로 셋팅 한다.

Damping 값은 일반적으로 불안정하지 않고 확실한 반응 속도를 제공하도록 셋팅 해야 한다.

화면 표시에 대한 반응 속도, 즉 P13은 □유량 값과 적산 값□이 표시되는 F2에서 유량 값이 변화하는 것에 따라 그 유량 변화 값을 적절하게 화면에 표시하는 기능이다.

그 Damping의 선정 값에는 off, low, medium 그리고 high가 있다.

유량 값과 관련된 Relay 기능은 Display damping에 의한 유량 지시 값의 변화에 따라 반응한다. mA 출력에 대한 반응 속도, 즉 P27은 mA 출력 값의 변화에 따라 그 변화 값을 적절하게 출력 시키는 기능이다. 여기서는 P26에서 선택된 mA 출력 범위의 0∼100%까지의 mA 출력 값이 유량 변화 값에 맞는 적절한 값으로 출력되도록 그 반응 속도를 초단위로 입력한다.

mA 출력과 관련된 화면 표시와 Relay 기능은 mA damping의 입력 값에 따라 반응한다.

RELAYS

OCM-Ⅲ에는 Board 상으로 3개의 다목적 Relay가 설치되어 있다.

P15, P18, P21에는 Relay #1, #2 , #3의 Relay 기능을 셋팅 한다.

선택된 Relay 기능에 따라 이들 Parameters는 바로 뒤의 Relay 제어 Parameters, 즉 P16/17 (Relay #1), P19/20(Relay #2) 그리고 P22/23(Relay #3) 등의 필요 여부와 배치를 결정한다.

만약 Relay 기능이 Remote totalizer나 Flow sampler contact로 선택되었다면, 그 setpoint는 Totalizer multiplier(P32)에 따라 셋팅 될 것이다.

각 Relay의 작동 상태는 화면에서 볼 수 있도록 표시된다.

Flow and Total Display 부분을 참조하라.

** Battery로 가동을 시킬 때는, Relays의 접점이 붙게 된다.

mA OUTPUT

OCM-Ⅲ는 유량, 수두, 유속 그리고 온도 측정값 중에서 하나를 지정하여(P24) 그 값의 변화

에 따라 mA가 출력될 수 있도록 할 수 있다. 여기에 관련된 Parameter는 P25이며, 공장출하시의 셋팅 값은 0이다. 이것은 지정된 측정(유량, 수두, 유속, 온도)에 대하여 Normal scaling을 제공한다.

Normal scaling이 유량, 유속, 수두에 관련될 때는 다음과 같다.

>> 0 또는 4mA = 0

>> 20mA       = 최대 측정값 : >> P6 * : 최대 수두일 때의 유량값

>> P7  : 최대 수두

>> P10 : 최대 수두일 때의 유속

Normal scaling이 온도에 관련될 때는 다음과 같다.

>> 0 또는 4mA = - 40℃

>> 20mA       = 60℃

만약 custom scaling이 요구된다면,  20mA에 상응하는 값을 P25에 입력할 수 있다.

mA 출력 범위(0-20 또는 4-20mA)와 mA damping은 각각 P26과 P27에 입력한다.

mA 기능은 F3에 요구되는 mA 값을 강제로 입력함으로써, mA 출력 test를 실행할 수 있다.

F3에 임의의 값을 입력했을 때, 그 입력한 값이 mA값으로 출력될 것이다.

F3에서 빠져나갔을 때, mA 출력 값은 정상적인 가동시의 출력 값으로 복귀될 것이다.

* 유량 계산 방식을 absolute calculation(P4=0)으로 적용했을 때,

P6은 OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

FAIL-SAFE

Echo가 소실되었을 때, fail-safe timer가 가동되기 시작한다.

P29에 입력된 fail-safe timer가 종료될 때까지 Echo의 소실이 지속된다면, 표시 화면에 □No Echo□라는 메시지가 나타날 것이다.(Display 부분을 참조하라.)

이 때의 mA 출력은 P30에 입력된 선택 값에 따라 마지막 출력 값을 유지하고 있거나, P31에 미리 입력시킨 값으로 즉시 넘어갈 것이다.

그리고 이 때의 수두 값과 유량 값은 마지막 측정값이 유지되고, 적산과 data logging은 그 마지막 측정값을 토대로 하여 계속 진행될 것이다.

정상적인 Echo 수신 상태로 회복되었을 때, mA 출력 값은 P27의 mA damping에 따라 현재의 정상적인 측정값에 상응하는 출력 값으로 복귀될 것이다.

FLOW RATE AND TOTALIZING

Flow rate

유량 값의 계산은 지속적으로 진행된다. 일반적으로 P33에 셋팅된 소수점 자릿수에 따른 유량과 적산의 화면 표시 값을 F2에서 볼 수 있다. 또한 현재의 유량 값을 D1에서도 볼 수 있다.

최종적으로 Reset을 시킨 후에 발생되는 가동상의 최대와 최소 유량 Data는 다음의 두 가지 방법으로 볼 수가 있다.

>> F7에서는 최종적으로 Reset을 시킨 후 발생되는 가동상의 최대와 최소 유량 Data와 시

간과 날짜 등을 볼 수가 있다. F7은 F0에서 비밀 코드를 풀고 난 후에 F8에서 Reset을

시킬 수 있다.

>> D3와 D4에서도 최종적으로 Reset을 시킨 후 발생되는 가동상의 최대와 최소 유량

Data를 볼 수가 있다. D3/D4는 일제히 0을 입력함으로써 Reset을 시킬 수 있다.

D3와 D4는 현재의 유량 값을 채택할 것이고, 채택된 값 중에서 측정 면으로부터 감지         되는 가동상의 최소와 최대 유량 값을 지시할 것이다.

D3와 D4를 Reset 시킬 때는 F0의 비밀 코드를 풀지 않아도 된다.

특정한 날짜와 시간에 대한 특정한 유량 Data는 F14의 Data log에서 찾아 볼 수가 있다.

(Logging을 참조하라.)

Totalizing

계산된 유량 값의 적산은 지속적으로 진행된다. 일반적으로 P33에 세팅된 소수점 자릿수에 따른 유량과 적산의 화면 표시 값을 F2에서 볼 수 있다.

보조 적산 기능은 사용자의 조정에 의해 볼 수가 있으며, 짧은 기간동안의 적산 값을 최대

999999까지 나타내준다. F2에서 표시되는 적산 값을 Reset 또는 Preset 시키기 위해서는 F0의 비밀 코드를 풀고 난 후에 F11에서 실행시킬 수 있다.

Totalizer의 적산 값 증가 속도를 조절하는 경우에는, P32의 Totalizer multiplier에 적절한 값을 세팅하여 그 값을 조절할 수 있다. Totalizer는 F11에서 Reset 시킬 수 있다. 특정한 날짜와 시간에 적산된 값은 F14의 Data Log에서 볼 수 있다.

OCM-Ⅲ는 프로그램 상으로 적산 값의 원격 송신을 임의의 Relay를 지정하여 조정할 수 있다.*

위의 기능 하에서, 최대 접점 출력 속도는 200 msec의 간격을 기준으로 초당 2회이다.**

유량이 매우 적게 흐를 때, Low flow cut-off head(P45)에는 일정한 수두 값을 입력하여 그

입력 값 이하에서의 유량은 적산이 되지 않고 무시되도록 할 수 있다..

* Totalizer Count는 Relay Setpoint Parameter(P16, 19, 22)에 의해 셋팅 된다.

** 일반적으로 Totalizer는 최대 유량일 때 하루에 300∼3000 Counts를 셋팅 할 수 있다.

LOGGING

OCM-Ⅲ는 Serial communication link에 의하여 프로그램을 검색하거나 현장 지시 값을 볼 수 있는 광범위한 Data Logging 기능을 지니고 있다.

Data logging rate(P39)는 일정하게 고정시킬 수도 있고, 다양하게 조정할 수도 있다.

뒤쪽은 보존할 Logging 공간으로 사용된다. Logging rate가 선택되었을 때, 가변성의 Logging

상태가 결정된다.

가변성의 Logging rate 상태는 유량의 변화율, 최대 유량에 대한 %, 최대 수두에 대한 % 등으로 분류된다. 현 상태가 Setpoint(P40)보다 작을 때 Logging은 Normal(Slower) rate로 적용된다. 만약 현 상태가 Log rapid setpoint를 넘는다면, Logging의 Rapid rate는 현 상태가 Log normal setpoint(P41)의 아래로 떨어질 때까지 그 영향을 끼친다.

관련된 Setpoint 단위는 분당 최대 유량 변화 값의 %, 최대 유량 값의 %, 최대 수두 값의 % 등이다. Setpoint는 변화율, 즉 유량 값의 증가와 감소에 대한 변화율의 절대값을 나타낸다

OCM-Ⅲ는 P40과 P41에 입력된 값에 따라 정확하게 작동된다.

유량 Data는 최대 유량의 0%에서 110%까지 0.5% 간격으로 증가되어 Logging된다.

유량이 110% 이상일 때는 110%로 계속 Logging된다. 110%로 유량을 제한시키는 것은 매일의 유량을 적산하는데 적합하지 않다.

Log Capacity vs Rates

rate                     capacity

1 min                      31 days

5                         3 months

15                         9 months

30                         1 year

60                         1.5 years

24hr                        2 years

(예)    15/5                        9 months max. / 3 months min.

Logging 공간이 꽉 찼을 때, 예전의 유량 Data는 새롭게 Logging되는 현 Data로 연속적으로

덮어씌울 수 있다. Logging된 Data는 F14를 통해서 조사할 수 있다. 그 Data를 보는 것은 task나 method에 의해 볼 수 있다.(F14 참조) Task에 의해 볼 수 있는 것은 매일의 유량 적산값, 순간 유량 그리고 유량과 온도에 대한 최대-최소 유량 Data 등이다. Method에 의해 볼 수 있는 것은 최초의 Data, 최종적인 Data, 그리고 특정한 날짜에 대한 Data 등이다.

Scrolling Keys는 그 동안 Logging된 Data를 task, method, time of day 등을 통해 순차적으로

볼 수 있도록 조정하는데 사용된다.

Viewing the data log

Day totalizer(F14)는 Master totalizer multiplier(P32)에 사용하지 않는다. 이것은 daily total이 초과될 가능성이 있다. 이러한 경우에는 화면상으로 +++.++로 표시될 것이다.

BLANKING(불감대)

Blanking(불감대)은 접촉되는 Level에서 실제 Echo를 처리하는 데 있어서 Transducer의 전면 지점에서 나타날 수 있는 거짓 Echo나 Ringing 현상에 의한 잘못된 신호를 제거하는 데 사용

된다. Blanking의 최소 값은 공장 출하시의 셋팅 값이고, P47에서 요구되는 거리만큼 더 큰 값으로 입력시킬 수 있다.

Ringing 현상은 Transducer에서 Pulse 송신이 끝난 후 Transducer의 진동이 자연적으로 소멸되는 과정에서 생기는 현상이다. 이것은 정확한 Level을 받아들일 수 있도록 1/1000초 이내에

소멸된다. Transducer를 설치할 때 너무 꽉 죄이거나 지나치게 찬 곳에 설치하면 수신 주기 동안 Ring time이 증가되어 이런 거짓 신호가 실제 Echo로 반영될 수도 있다. 이것은 대부분 수두가 높은 것처럼 화면상으로 지시된다. 과다한 Ring time은 Blanking을 증가시킴으로써 회복시킬 수 있다.

TEMPERATURE

설치된 온도 보상 센서에 의해 일반적으로 측정된 온도는 D5에서 볼 수 있다.

Running시의 최대/최소 온도에 대한 Data는 최종적인 Reset 후에 다시 측정되는데 이것은

다음의 여러 가지 방법으로 볼 수 있다.

F7은 최종적인 Reset 후에 다시 측정된 Running시의 최대/최소 온도와 그 날짜와 시간을 보여준다.  F7은 F0의 비밀 코드를 만족시킨 후에 F8을 통해 Reset 시킬 수 있다.

D6/D7은 최종적인 Reset 후에 다시 측정된 Running시의 최대/최소 온도만을 보여준다.

D6은 D5보다 작은 값을 입력함으로써 Reset 시킬 수 있으며, D7은 D5보다 큰 값을 입력함으로써 Reset 시킬 수 있다.

D6과 D7은 측정된 현재의 온도 중에서 최대와 최소 온도를 채택하게 된다.

D6 또는 D7을 Reset시키기 위해서 F0의 비밀 코드를 만족시킬 필요는 없다.

특정한 날짜와 시간에 대한 온도 Data는 F14의 Data log에서 볼 수 있다.(Logging 부분 참조)

D14에는 D5에 지시되는 현재의 온도에 상응하는 온도 보상 센서의 저항 값이 지시된다.

TIME AND DATE

OCM-Ⅲ를 사용하는 데 있어서 Data Logging 기능이 사용된다면, 시간(F4)과 날짜(F5)를 세팅해야 한다.  하루의 시작은 00:00:00이고 끝은 23:59:59이다.

Adjusting the time

만약 시간 기록이 예상되는 Logging time을 지나서 진행된다면, 이미 입력되어 있는 잘못된 Logging time은 지시 값으로 가득 차 있을 것이다. 그러므로 이 System에는 이런 잘못된 시간을 입력할 수 없다.

매일의 적산은 짧아진 시간의 총합에 비례하여 감소될 것이다.

만약 시간 기록이 이전의 Logging time을 지나서 뒤쪽으로 세팅된다면, 이전의 Logging된

Data는 진행되는 새로운 Logging Data로 덮어 씌워질 것이다.

매일의 적산은 길어진 시간의 총합에 비례하여 증가될 것이다.

Adjusting the date

만약 날짜 셋팅이 Reset되었다면, OCM-Ⅲ에는 Logging 날짜가 일:월:년의 형태로 적절하게 조정될 것이다.

EMULATION MODE

Flow calculation(P3/P4)은 F1의 Emulation parameter를 사용함으로써 정밀도를 체크할 수 있다. 수두는 입력되고 그 값에 상응하는 유량이 화면에 지시된다. 이 기능은 OCM-Ⅲ의 계산 값과 예상되는 유량 값이 일치하지 않았을 때 사용한다.

Emulation parameter에 관련된 기능으로 할당된 Relays는 Emulated flows에 따라 반응한다.

P28(mA output emulation) = 0일 때, mA 출력 값은 Emulated flows에 따라 출력되지 않는다.

그러나, 만약에 이러한 기능이 필요하다면, Emulator parameter(P28)를 1로 세팅해야 한다.

RESET

다음의 Reset 기능들은 F0의 비밀 코드를 만족시킨 후에 실행시킬 수 있다.

Cold Start

만약 모든 Parameter의 Reset이 요구된다면, F12의 Force a cold start로 실행한다.

그리고 Logs와 Totalizer는 공장 출하시의 셋팅 값으로 세팅한다.

Master Totalizer

만약 Master totalizer(F2)의 Reset이 요구된다면, F11의 Reset master totalizer로써 실행한다.

Data Log

만약 Data log(F14)의 Reset이 요구된다면, F15의 Clear data log로써 실행한다.

Min/Max Log

만약 Min/Max log(F7)의 Reset이 요구된다면, F8의 Reset min/max data로써 실행한다.

FLOW VELOCITY INPUT

몇몇 적용에서는, 선택된 개수로의 형태에 따른 유량 계산에 있어서 유속이 입력되어야 하는

경우도 있다. 이러한 적용에서, transducer의 측정은 유량이 교차되는 지점에서의 유속을 측정

하도록 사용된다. 유속의 단위는 시간당 거리로 나타내며, 유량의 단위는 시간당 용량으로 계

산 된다. 계산된 유속은 D8을 통해서 볼 수 있다.

유속 입력의 0%와 100%는 P8과 P9를 사용하여 조정해야 한다.

>> P8을 선택한다.

>> 유속이 Zero일 때의 전압을 입력한다.

>> P9를 선택한다.

>> 전압이 5V일 때의 유속을 입력한다.

(예) 만약 유속 센서 출력이 1V per m/sec이고 100% 유속(7m/sec)에서 7V의

전압이 출력된다면, 5m/sec로 입력한다. 만약 100% 유속(4m/sec)에서 4V의

전압이 출력된다면, 5m/sec로 입력한다.

P3에서 유속 입력이 요구되는 선택 값으로 세팅되었다면, P8과 P9에 들어갈 수가 있다.

입력 전압은 D12를 통해 볼 수 있다.

AUXILIARY HEAD INPUT

몇몇 적용에서는, Transducer의 내부 연결(TB1-1/2)에서 수두 측정에 대한 Signal이 공급되지 않는다. 이런 일반적인 예로는 OCM-Ⅲ의 측정 범위가 3m 이상인 적용을 들 수가 있다.

이러한 경우에, 수두는 Milltronics의 Level 측정 Monitor나 다른 적합한 장비를 이용하여 측정한다. 수두 측정 방법은 P42에서 선택하여 세팅할 수 있다. OCM-Ⅲ는 Transducer에 의해 측정된 초음파 측정값을 대신하여 보조 장비로부터의 Signal을 채택한다. 프로그래밍과 유량 계산은 일반적인 방법과 똑같이 실행된다.

보조 입력의 0%와 100%는 P43과 P44를 사용하여 조정해야 한다.

>> P43을 선택한다.

>> 수두가 Zero일 때의 전압을 입력한다.

>> P44를 선택한다.

>> 전압이 5V일 때의 수두를 입력한다.

(예) 만약 수두 출력이 m당 1V이고 100% 수두(7m)에서 7V의 전압이 출력된다

면, 5m로 입력한다. 만약 100% 수두(4m)에서 4V의 전압이 출력된다면, 5m                   로 입력한다.

P42에서 수두 측정 방법이 보조 장비에 의한 측정으로 세팅되었다면, P43과 P44에 들어갈 수가 있다. 입력 전압은 D13을 통해 볼 수 있다.

DC OUTPUT

OCM-Ⅲ는 24V DC 전압을 출력하여 원거리에 있는 보조 장비에 전원을 공급할 수가 있다.

DC 전압 출력은 OCM-Ⅲ에 공급된 전자 회로상의 DC 회로로부터 분리되지 않았으며, 과부하에 대한 보호 기능이 없다. 이러한 이유로, DC 전압 출력 기능은 특정한 적용에서만 사용해야 한다.

DIAGNOSTIC AIDS

D15에서 D18까지는 System에 문제가 생겼을 때, 그 원인 분석을 위한 보조 기능으로 사용된

다. D18은 Transducer에 의해 방사된 Pulse를 수신하는 과정에서 거짓 Echo가 수신되는 경우

정상적인 Echo가 수신되는 것을 %로서 지시하여 나타내 준다. 낮은 값이 지시되면 거짓 Echo

가 수신되는 상태가 큰 비율을 차지하게 된다. 이러한 경우에는 Transducer가 제대로 취부되었는지의 여부와 설치 각도, 그리고 Noise의 영향을 점검하기 위한 Transducer의 결선 상태 등을 반드시 점검해야 한다. 만약에 그 값이 0으로 지시된다면, Transducer의 결선 상태가 Short 되었거나 Open 되었을 것이다..

□D□ PARAMETER LISTING

□Operation□의 상세 내용을 참조하라.

D0       Head

D1       Flow rate

D2       Short total *

D3       Maximum flow rate

D4       Minimum flow rate

D5       Temperature

D6       Maximum temperature

D7       Minimum temperature

D8       Velocity ◇

D9       Nominal target range

D10      Analog milliamps

D11      Internal DC volts

D12      Velocity volts ◇

D13      Auxiliary input volts

D14      Temperature sensor ohms

D15      Self-test checksum

D16      Restarts

D17      Exceptions

D18      Valid echos per 100

* 비밀 Code를 풀어야 접근이 가능하다.

◇ Velocity sensor가 사용될 때에 한해서 사용

□F□ PARAMETER LISTING

□Operation□의 상세 내용을 참조하라.

F0       Enter security Code

F1       Emulation mode *

F2       Run mode

F3       Keypad to mA output *

F4       Show time

Set time *

F5       Show data

Set data *

F6       Software identification number

F7       View min/max data

F8       Reset min/max data *

F9       Self check *

F10      Change security code *

F11      Reset master totalizer *

F12      Force a cold start *

F13      Auto zero calibration *

F14      Examine data log :

Task :      view daily totals

view flow rates

view min/max data

Method :    First day

Last day

Specified day

F15      Clear data log *

* 비밀 Code를 풀어야 접근이 가능하다.

□P□ PARAMETER LISTING

□Operation□의 상세 내용을 참조하라

P0       language(사용 언어)

0 = english

1 = french

2 = italian

3 = german

4 = spanish

P1       dimensional units(거리 & 음속의 단위)

linear                    velocity

0 = centimetres         centimetres per second

1 = inches              inches per second

2 = feet                feet per second

3 = metres             metres per second

P2       temperature units(온도 단위)

0 = Celcius (섭씨 온도)

1 = Fahrenheit (화씨 온도)

P3       primary element(개수로 구조물 형태)

0 = exponential device

1 = BS-3680 Rectangular Flume

2 = BS-3680 Round Nose Horizontal Crest Weir

3 = BS-3680 Trapezoidal Flume

4 = BS-3680 U-throated Flume

5 = BS-3680 Finite Crest Weir

6 = BS-3680 Thin Plate Rectangular Weir

7 = BS-3680 Thin Plate V-notch Weir

8 = Rectangular Weir (contracted)

9 = Round Pipe

10 = Palmer Bowlus Flume

11 = H Flume

12 = Universal Head vs. Flow

13 = Rectangular Area x Velocity

14 = Trapezoidal Area x Velocity

15 = Modified Trapezoidal Area x Velocity

16 = U-channel Area x Velocity

17 = Circular Area x Velocity

18 = Gull-wing Area x Velocity

19 = Egg-shaped Area x Velocity

20 = Universal Area x Velocity

P4       method of calculation(계산 방식)

0 = absolute

1 = ratiometric

P5       flow rate units(유량의 단위)

flowrate                           volume

0 = litres per second                    litres

1 = cubic feet per second               cubic feet

2 = imperial gallons per minute         imperial gallons

3 = U. S. gallons per minute            U. S. gallons

4 = imperial million gallons per day     imperial million gallons

5 = U. S. million gallons per day        U. S. million gallons

6 = cubic metres per hour               cubic metres

7 = cubic metres per day                cubic metres

P6       flow at maximum head (최대 수두일 때의 유량)

P7       height of maximum head (최대 수두 높이)

P8       volts in at zero velocity (음속이 zero일 때의 전압)

P9       velocity at 5 volts in (전압이 5volts일 때의 음속)

P10      velocity at maximum flow (최대 유량일 때의 음속)

* P8∼P10은 Option으로 velocity sensor가 사용될 때 적용.

P13      display damping (화면 표시 속도)

0 = off

1 = low

2 = med

3 = high

P14      display lighting (화면 표시등)

0 = on

1 = auto off

2 = off

P15/18/21     relay 1/2/3 assignment (relay 1/2/3의 기능 지정)

0 = not in service

1 = de-energize on loss of echo

2 = energize on loss of echo

3 = de-energize on high flow rate

4 = energize on high flow rate

5 = de-energize on low flow rate

6 = energize on low flow rate

7 = de-energize on high head

8 = energize on high head

9 = de-energize on low head

10 = energize on low head

11 = de-energize on high velocity

12 = energize on high velocity

13 = de-energize on low velocity

14 = energize on low velocity

15 = de-energize on high analog

16 = energize on high analog

17 = de-energize on low analog

18 = energize on low analog

19 = de-energize on low D11volts

20 = energize on low D11volts

21 = de-energize on high D11volts

22 = energize on high D11volts

23 = de-energize on low aux. volts

24 = energize on low aux. volts

25 = de-energize on high aux. volts

26 = energize on high aux. volts

27 = de-energize up control on head

28 = energize up control on head

29 = de-energize down control on head

30 = energize down control on head

31 = de-energize up control on analog

32 = energize up control on analog

33 = de-energize down control on analog

34 = energize down control on analog

35 = (pulse) flow totalizer

36 = (pulse) sampler by volume

37 = (pulse) sampler by time

38 = (pulse) by time of day

P16/P19/P22   relay 1/2/3 high setpoint(relay 1/2/3의 상한 셋팅값)

P17/P20/P23   relay 1/2/3 low setpoint(relay 1/2/3의 하한 셋팅 값)

P24      mA assignment(mA 출력의 지정)

0 = flow rate

1 = head

2 = velocity

3 = temperature

P25      If custom mA, 20mA = ?

0 = normal

= custom

P26      mA span

0 = 4-20 mA

1 = 0-20 mA

P26      mA damping(secs) (mA 출력 속도)

P28      mA options(emulator tracking)

0 = don't track emulator

1 = track emulator

P29      fail-safe time(secs)(안전 차단 시간)

P30      fail-safe analog mode(안전 차단시의 analog mode)

0 = hold last value

1 = assume value in P31

P31      fail-safe analog mA(default value)

P32      totalizer multiplier

0 = ×1/1000 (0.001)

1 = ×1/100  (0.01)

2 = ×1/10   (0.1)

3 = ×1

4 = ×10

5 = ×100

6 = ×1000

P33      flow rate display (decimal point)(유량 값의 소수점 자릿수)

0 = 소수점 자리 없음.

1 = 1 (1자릿수)

2 = 2 (2자릿수)

3 = 3 (3자릿수)

4 = 4 (4자릿수)

P34      printer mode

0 = never print

1 = interval to be in minutes

2 = interval to be in hours

3 = print once each day

P35      printer timing

P36      measurement interval(측정 주기 간격)

0 = 1초

1 = 15초

2 = 30초

3 = 1분

4 = 5분

P37      serial data rate

0 = 300 baud

1 = 600

2 = 1200

3 = 2400

4 = 4800

5 = 9600

6 = 19200

P38      site number

P39      data logging rate

fixed

0 = 1min                        3 = 30

1 = 5                           4 = 60

2 = 15                          5 = 24 hr

variable(condition)

6 = 15/1min(% flow/min)        19 = 60/1         (flow)

7 = 15/5         〃              20 = 60/5          〃

8 = 30/1         〃              21 = 24 hr/1min    〃

9 = 30/5         〃              22 = 24 hr/5min    〃

10 = 60/1        〃              23 = 24 hr/15min   〃

11 = 60/5        〃              24 = 15/1min     (head)

12 = 24 hr/1min  〃              25 = 15/5          〃

13 = 24 hr/5min  〃              26 = 30/1          〃

14 = 24 hr/15min 〃              27 = 30/5          〃

15 = 15/1min   (flow)            28 = 60/1          〃

16 = 15/5        〃              29 = 60/5          〃

17 = 30/1        〃              30 = 24 hr/1min    〃

18 = 30/5        〃              31 = 24 hr/5min    〃

32 = 24 hr/15min   〃

P40      log rapid setpoint

P39 variable logging condition            units

% flow / min               % change of maximum flow per minute

flow                    % of maximum flow

head                    % of maximum head

P42      head determination(수두 측정 방법)

0 = by OCM-Ⅲ (OCM-Ⅲ를 이용하여 수두 측정)

1 = by auxiliary device (다른 장비를 이용하여 수두 측정)

P43      volts in for zero head(수두가 zero일 때의 전압)

P44      head at 5 volts in(전압이 5 volts일 때의 수두)

P45      low flow cut-off head(무시할 수 있는 낮은 유량이 흐를 때 무시할 수두 값)

P46      range at zero head(센서 표면에서 수두가 zero가 되는 지점까지의 거리)

P47      blanking distance(불감대 거리)

□U□ PARAMETERS FOR P3 PRIMARY ELEMENT

개수로 구조물의 형태(P3)와 유량 계산 방식의 종류(P4)에 따라 필요한 □U□ Parameter의 수가

달라진다. OCM-Ⅲ는 각 Parameter의 Programming이 끝나면 요구되는 다음 Parameter가 신속하게 화면에 나타난다.

다음은 OCM-Ⅲ에 적용할 수 있는 개수로 구조물의 형태를 나열한 것이다.

이 뒷부분에서 여러분이 적용하는 개수로 구조물의 형태와 일치하는 것을 선택하여, 그것에 대해 설명한 Page를 참조하라.

P3       primary element

0     exponential device

1     BS-3680 Rectangular Flume

2     BS-3680 Round Nose Horizontal Crest Weir

3     BS-3680 Trapezoidal Flume

4     BS-3680 U-throated Flume

5     BS-3680 Finite Crest Weir

6     BS-3680 Thin Plate Rectangular Weir

7     BS-3680 Thin Plate V-notch Weir

8     Rectangular Weir (contracted)

9     Round Pipe

10    Palmer Bowlus Flume

11    H Flume

12    Universal Head vs. Flow

13    Rectangular Area x Velocity

14    Trapezoidal Area x Velocity

15    Modified Trapezoidal Area x Velocity

16    U-channel Area x Velocity

17    Circular Area x Velocity

18    Gull-wing Area x Velocity

19    Egg-shaped Area x Velocity

20    Universal Area x Velocity

** 개수로 구조물은 제조자의 조언과 모든 정해진 절차에 따라 제대로 설치되어야 한다.

** SIMPLE EXPONENTIAL DEVICES, P3 = 0

꼭 필요한 □U□ Parameters *

U0 = exponent

U1 = k factor (P4 = 0일 때만)

일반적인 Exponential Devices는 다음과 같다.

>> Sutro (proportional) weir

>> head measurement only

>> Rectangular(suppressed) or Trapezoidal(Cipolletti) weir

>> Kahfagi venturi

>> Parshall flume

>> Leopold Lagco

>> Triangular(V-notch) weir

* 개수로 구조물의 제조자의 제품 사양으로부터 얻을 수 있다.

Reference (참조 사항)

(1) ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: Q=KH^X]

여기서      Q = 유량값                  X = exponent(U0)

K = constant factor(U1)      H = 수두 높이

(2) RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: Q=Q_cal (H/H_cal )^X]

여기서      Q = 유량값                  Qcal = 최대 수두 일 때의 유량값

H = 수두 높이               Hcal = 최대 수두 높이

X = exponent(U0)

exponent(U0) 값을 알기 위해서는 제품 제조 사양을 참조하라.

Operation의 Flow Calculation 부분을 참조하라.

** SIMPLE EXPONENTIAL DEVICES, P3 = 0

TYPICAL SHARP-CRESTED WEIRS

유체의 흐름이 원활한 상태에서의 유량 값을 구하려면, Transducer를 weir plate에서 상부 쪽으로 최대 수두 높이의 3배정도 되는 거리에 설치하여 수두를 측정하여야 한다.

(예를 들면 수위가 감소될 때에도 액면이 아무런 영향을 받지 않는 곳.)

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** SIMPLE EXPONENTIAL DEVICES, P3 = 0

KHAFAGI VENTURI

유체의 흐름이 원활한 상태에서의 유량 값을 구하려면, Transducer를 물이 집중되도록 좁아지

기 시작하는 부분으로부터 상류 쪽으로 15cm 떨어진 곳에 설치하여 수두를 측정하여야 한다.

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** SIMPLE EXPONENTIAL DEVICES, P3 = 0

TYPICAL PARSHALL FLUME

유체의 흐름이 원활한 상태에서의 유량 값을 구하려면, Transducer를 구조물 중앙의 좁은 부분이 시작되는 곳에서부터 상류 쪽으로 좁아지는 구조물 길이의 2/3만큼 떨어진 곳에 설치하여

수두를 측정하여야 한다.

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** SIMPLE EXPONENTIAL DEVICES, P3 = 0

TYPICAL LEOPOLD LAGCO

유체의 흐름이 원활한 상태에서의 유량 값을 구하려면, Transducer를 물이 집중되도록 좁아지

기 시작하는 부분보다는 상류 쪽으로 설치하여 수두를 측정하여야 한다. 다음 표를 참조하라.

Flume Size (pipe dia. in inches)	Point of Measurement
	mm	inches
4 - 12	25	1.0
15	32	1.3
18	38	1.5
21	44	1.8
24	51	2.1
30	64	2.5
36	76	3.0
42	89	3.5
48	102	4.0
54	114	4.5
60	127	5.0
66	140	5.5
72	152	6.0

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** BS-3680 Rectangular Flume, P3 = 1

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = approach width        B                  U4 = Cv

U1 = throat width           b                  U5 = Cd

U2 = hump height           p                  U6 = A

U3 = throat length          L

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=(2/3)^1.5 ×g^0.5 ×Cv ×Cs ×Cd ×b×h^1.5]

참조 :  q = 유량값                         Cv = velocity coefficient(유속 계수)

b = throat width                   Cs = shape coefficient(형상 계수)

g = 중력 가속도                   Cd = discharge coefficient(방출 계수)

h = 수두

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×Cd/Cd_cal ×Cv/Cv_cal ×(h/h_cal )^1.5]

참조 :  q = flowrate                        qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                            hcal = 최대 수두

Cv = 유속 계수                     Cvcal = 최대 수두일 때의 유속 계수

Cd = 방출 계수                     Cdcal = 최대 수두일 때의 방출 계수

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** BS-3680 Rectangular Flume

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** BS-3680 Round Nose Horizontal Crest Weir, P3 = 2

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = crest width           b                  U3 = Cv

U1 = crest height          p                   U4 = Cd

U2 = crest length          L                   U5 = A

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=(2/3)^1.5 ×g^0.5 ×Cv×Cs×Cd×b×h^1.5]

참조 :   q = 유량값                         Cv = velocity coefficient(유속 계수)

b = throat width                    Cs = shape coefficient(형상 계수)

g = 중력 가속도                    Cd = discharge coefficient(방출 계수)

h = 수두

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×Cd/Cd_cal ×Cv/Cv_cal ×(h/h_cal )^1.5]

참조 :  q = flowrate                        qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                            hcal = 최대 수두

Cv = 유속 계수                     Cvcal = 최대 수두일 때의 유속 계수

Cd = 방출 계수                     Cdcal = 최대 수두일 때의 방출 계수

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** BS-3680 Round Nose Horizontal Crest Weir

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** BS-3680 TRAPEZOIDAL FLUME, P3 = 3

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = approach width       B                   U5 = Cv

U1 = throat width          b                   U6 = Cd

U2 = hump height          p                   U7 = Cs

U3 = throat length          L                   U8 = A

U4 = slope                 m

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=(2/3)^1.5 ×g^0.5 ×Cv×Cs×Cd×b×h^1.5]

참조 :   q = 유량값                         Cv = velocity coefficient(유속 계수)

b = throat width                    Cs = shape coefficient(형상 계수)

g = 중력 가속도                    Cd = discharge coefficient(방출 계수)

h = 수두

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×Cs/Cs_cal ×Cd/Cd_cal ×Cv/Cv_cal ×(h/h_cal )^1.5]

참조 :  q = flowrate                        qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                            hcal = 최대 수두

Cv = 유속 계수                     Cvcal = 최대 수두일 때의 유속 계수

Cd = 방출 계수                     Cdcal = 최대 수두일 때의 방출 계수

Cs = 형상 계수                     Cscal = 최대 수두일 때의 형상 계수

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** BS-3680 TRAPEZOIDAL FLUME

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** BS-3680 U-FLUME, P3 = 4

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = approach diameter     Da                   U4 = Cv

U1 = throat diameter        D                    U5 = Cd

U2 = hump height           p                    U6 = Cu

U3 = throat length           L                    U7 = A

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=(2/3)^1.5 ×g^0.5 ×Cv×Cu×Cd×D×h^1.5]

참조 :   q = 유량값                         Cv = velocity coefficient(유속 계수)

D = throat diameter                Cu = shape coefficient(형상 계수)

g = 중력 가속도                    Cd = discharge coefficient(방출 계수)

h = 수두

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×Cu/Cu_cal ×Cd/Cd_cal ×Cv/Cv_cal ×(h/h_cal )^1.5]

참조 :  q = flowrate                        qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                            hcal = 최대 수두

Cv = 유속 계수                     Cvcal = 최대 수두일 때의 유속 계수

Cd = 방출 계수                     Cdcal = 최대 수두일 때의 방출 계수

Cu = 형상 계수                     Cucal = 최대 수두일 때의 형상 계수

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** BS-3680 U-FLUME

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** BS-3680 FINITE CREST WEIR, P3 = 5

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = crest width           b                   U3 = C

U1 = crest height          p                   U4 = Cp

U2 = crest length          L

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=(2/3)^1.5 ×g^0.5 ×C×Cp×b×h^1.5]

참조 :   q = 유량값                         C = h와 L의 기능

b = crest width                     Cp = C에 응용된 h와 p의 기능을 이용한

g = 중력 가속도                          정확한 factor

h = 수두

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×C/C_cal ×Cp/Cp_cal ×(h/h_cal )^1.5]

참조 :  q = flowrate                            qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                                hcal = 최대 수두

C = 방출 계수                          Ccal = 최대 수두일 때의 방출 계수

Cp = C를 구하기 위한 정확한 factor

Cpcal = Ccal을 구하기 위한 정확한 factor

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** BS-3680 FINITE CREST WEIR

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** BS-3680 THIN PLATE RECTANGULAR WEIR, P3 = 6

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = approach width       B                   U3 = Ce

U1 = crest width           b                   U4 = Kb

U2 = crest height          p

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=Ce ×2/3 root2g ×be×(he)^1.5]

참조 :   q = 유량값                         Ce = h, p, b 그리고 B의 기능

b = crest width                     be = 유효한 crest width (b+Kb)

g = 중력 가속도                    he = 유효한 수두 (h+Kh)

h = 수두                           Kh = 1mm

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×Ce/Ce_cal ×(h/h_cal )^1.5]

참조 :  q = flowrate                            qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                                hcal = 최대 수두

Ce = 방출 계수                          Cecal = 최대 수두일 때의 방출 계수

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** BS-3680 THIN PLATE RECTANGULAR WEIR

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** BS-3680 THIN PLATE V-NOTCH WEIR, P3 = 7

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = notch angle           alpha               U1 = Ce

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=Ce ×8/15×tan(□/2) ×(2g)^0.5 ×h^2.5]

참조 :   q = 유량값                          h = 수두

g = 중력 가속도                     Ce = h와 □의 기능

□= notch 각도 alpha ◇

◇ Notch 각도는 90°, 53.133°, 28.066°으로 제한된다. 그렇지 않다면 사용자는

ratiometric calculation 방식으로 유량 값을 계산해야 한다.

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×Ce/Ce_cal ×(h/h_cal )^2.5]

참조 :  q = flowrate                            qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                                hcal = 최대 수두

Ce = 방출 계수                          Cecal = 최대 수두일 때의 방출 계수

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** BS-3680 THIN PLATE V-NOTCH WEIR

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** RECTANGULAR WEIR(CONTRACTED), P3 = 8

꼭 필요한 □U□ Parameters *

U0 = crest width       b

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=K ×(b-0.2h)×h^1.5]

참조 :   q = 유량값                          h = 수두

K = constant

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×(b-0.2h)/(b-0.2h_cal )×(h/h_cal )^2.5]

참조 :  q = flowrate                            qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                                hcal = 최대 수두

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** RECTANGULAR WEIR - CONTRACTED

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** ROUND PIPE, P3 = 9

꼭 필요한 □U□ Parameters *

U0 = pipe inside diameter        D

U1 = slope(fall/run)              s

U2 = roughness coefficient       n

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=K/n ×f(h)×s^0.5]

참조 :   q = 유량값                      A = cross sectional area

h = 수두                        R = hydraulic radius

K = constant                    s = slope of hydraulic gradient

f(h) = A×R0.66                   n = 마찰 계수

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×f(h)/f(h_cal )]

참조 :  q = flowrate                            qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두                                hcal = 최대 수두

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** ROUND PIPE

* 이 길이(Transducer가 설치되는 노즐의 길이)는 최소한 P47의 불감대 거리보다 15cm이상

짧아야 한다.

** Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어

뜨려 설치하여야 한다.

** PALMER-BOWLUS FLUME*, P3 = 10

꼭 필요한 □U□ Parameters **

U0 = maximum listed head,  hmax

* 이것은 일반적으로 Warminster 또는 Plasti-Fab에 의해 제조된 것이다.

** 이 값은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

Reference(참조 사항)

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×f(h/h_max )/f(h_cal /h_max )]

참조 :  q = flowrate

qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두

hcal = 최대 수두

f(h/hmax)는 다명식의 합성에 의해 결정된다.

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** PALMER-BOWLUS FLUME

* 이 길이는 유체의 흐름이 원활한 상태에서의 유량 값을 구하기 위해 Transducer를 설치할

가장 적당한 거리이다.

** Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어

뜨려 설치하여야 한다.

** H-FLUME*, P3 = 11

꼭 필요한 □U□ Parameters **

U0 = maximum listed head,  hmax

* 이것은 미국의 농업, 토지 개량 사업 등에 의해 공업화된 것이다.

** 이 값은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

Reference(참조 사항)

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×f(h/h_max )/f(h_cal /h_max )]

참조 :  q = flowrate

qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

f(h/hmax)과 f(hcal/hmax)는 다명식의 합성에 의해 결정된다.

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** H-FLUME

유체의 흐름이 원활한 상태에서의 유량 값을 구하려면, Transducer를 flume entrance로부터 하류 쪽으로 적절한 거리만큼 떨어뜨려 설치하여 수두를 측정하여야 한다. 다음 표를 참조하라.

Flume Size (pipe dia. in inches)	Point of Measurement
	mm	inches
4 - 12	25	1.0
15	32	1.3
18	38	1.5
21	44	1.8
24	51	2.1
30	64	2.5
36	76	3.0
42	89	3.5
48	102	4.0
54	114	4.5
60	127	5.0
66	140	5.5
72	152	6.0

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** UNIVERSAL HEAD vs FLOW, P3 = 12

유량 곡선은 유량 범위를 넘는 data points(n, 4 to 16)의 수를 구하기 위해 가로 좌표에 수두(Aeven)를 세로 좌표에 유량(Aodd)을 입력하는 특징이 있다.

첫 번째 data Point(A0, A1)는 일반적으로 수두가 0인 곳이고, 마지막 data point(A2n-2, A2n-1)

는 일반적으로 수두가 최대인 곳이다.

꼭 필요한 □U□ Parameters **

U0 = number of data points(n, 4 to 16)

Aeven = head

Aodd  = flow rate

** 이 값은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

Reference(참조 사항)

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×f(h)/f(h_cal )]

참조 :  f(h)과 f(hcal)는 data point의 표기를 기준으로 한 다항식이다.

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** UNIVERSAL HEAD vs FLOW

(예) 일반적인 COMPOUND WEIR

Parameters

U0 = 11

A0 = 0       head, point 1              A12 = 1.05     head, point 7

A1 = 0       flow, point 1              A13 = 2.65     flow, point 7

A2 = 0.3     head, point 2              A12 = 1.2       head, point 8

A3 = 0.1     flow, point 2              A13 = 3.4       flow, point 8

A4 = 0.6     head, point 3              A12 = 1.4       head, point 9

A5 = 0.7     flow, point 3              A13 = 5.0       flow, point 9

A6 = 0.8     head, point 4              A12 = 1.7       head, point 10

A7 = 1.5     flow, point 4              A13 = 8.0       flow, point 10

A8 = 0.95    head, point 5              A12 = 2        head, point 11

A9 = 2.25    flow, point 5              A13 = 11.8     flow, point 11

A10 = 1      head, point 6

A11 = 2.5    flow, point 6

유량이 더 커질 때 data points가 집중되는 곳은 정밀도가 더욱 좋은 것이다.

** RECTANGULAR AREA×VELOCITY, P3 = 13

꼭 필요한 □U□ Parameters *           계산에 필요한 Parameters **

U0 = channel width       B               U1 = area (h)

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=1/1000×B×h×V]

참조 :   q = 유량값                          h = 수두(단위는 cm)

B = channel width(단위는 cm)       V = 유속(단위는 cm/sec)

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×A/A_cal ×v/v_cal]

참조 :  q = flow rate

qcal = 최대 수두일 때의 flow rate

h = 수두

hcal = 최대 수두

v = 유속

vcal = 최대 수두일 때의 유속

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** RECTANGULAR AREA×VELOCITY

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** TRAPEZOIDAL AREA×VELOCITY, P3 = 14

꼭 필요한 □U□ Parameters *           계산에 필요한 Parameters **

U0 = channel top width       B             U3 = area (h)

U1 = channel base width      b

U2 = channel depth           ht

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=1/1000×(b+mh)×V]

참조 :   q = 유량값(단위는 l/sec)                h = 수두(단위는 cm)

B = channel top width(단위는 cm)       V = 유속(단위는 cm/sec)

b = channel bottom width(단위는 cm)    d = channel의 깊이(단위는 cm)

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×A/A_cal ×v/v_cal]

[eqn: A=(b+mh)×h]

[eqn: A_cal =(b+mh_cal ) ×h_cal]

[eqn: m=(B-b)/d]

참조 :  q = flow rate

B = channel top width(단위는 cm)

b = channel bottom width(단위는 cm)

d = channel의 깊이(단위는 cm)

h = 수두(단위는 cm)

v = 유속(단위는 cm/sec)

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** TRAPEZOIDAL AREA×VELOCITY

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** MODIFIED TRAPEZOIDAL AREA×VELOCITY, P3 = 15

꼭 필요한 □U□ Parameters *           계산에 필요한 Parameters **

U0 = channel top width       B             U3 = area (h)

U1 = channel base width      b

U2 = transition height         ht

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=1/1000×(b+mh)×V□□□ for□ h ≤ d]

[eqn: q=1/1000×((b+md)d+(B(h-d)))×V□□□for□h≥d]

[eqn: m=(B-b)/d]

참조 :   q = 유량값(단위는 l/sec)                h = 수두(단위는 cm)

B = channel top width(단위는 cm)       V = 유속(단위는 cm/sec)

b = channel base width(단위는 cm)      d = transition의 높이(단위는 cm)

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×A/A_cal ×v/v_cal]

[eqn: for□h≤d□□ A=(b+mh)×h]

[eqn: A_cal =(b+mh_cal ) ×h_cal]

[eqn: for□h≥d□□ A=(b+md)×d+B(h-d)]

[eqn: A_cal =(b+md ) ×d+B(h_cal -d)]

[eqn: m=(B-b)/d]

참조 :  q = flow rate                           qcal = hcal(최대 수두)에서의 flow rate

B = channel top width(단위는 cm)       b = channel base width(단위는 cm)

d = channel의 깊이(단위는 cm)          h = 수두(단위는 cm)

v = 유속(단위는 cm/sec)

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** MODIFIED TRAPEZOIDAL AREA×VELOCITY

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** U-CHANNEL AREA×VELOCITY, P3 = 16

꼭 필요한 □U□ Parameters *           계산에 필요한 Parameters **

U0 = base diameter           D             U1 = area (h)

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어뜨려 설치하여야 한다.

** CIRCULAR AREA×VELOCITY,  P3 = 17

꼭 필요한 □U□ Parameters *           계산에 필요한 Parameters **

U0 = base diameter           D             U1 = area (h)

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

*  이 길이(Transducer가 설치되는 노즐의 길이)는 최소한 P47의 불감대 거리보다 15cm이상

짧아야 한다.

** Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어

뜨려 설치하여야 한다.

** GULL-WING AREA×VELOCITY,  P3 = 18

꼭 필요한 □U□ Parameters *             계산에 필요한 Parameters **

U0 = channel base width      b           U4 = area (h)

U1 = lower angle           alpha(□)

U2 = upper angle            beta(□)

U3 = transition height         ht

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

** Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어

뜨려 설치하여야 한다.

** EGG-SHAPED AREA×VELOCITY, P3 = 19

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = top radius            R                  U3 = area (h)

U1 = bottom radius        r

U2 = axial displacement    d

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

Reference(참조 사항)

ABSOLUTE CALCULATION, P4 = 0

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=1/1000 ×A ×V]

참조 :   q = 유량값(단위는 ㅣ/sec)

V = 유속(단위는 cm/sec)

RATIOMETRIC CALCULATION, P4 = 1

이 계산 방식을 사용할 때는 다음의 공식에 의해 유량을 계산할 수 있다.

[eqn: q=q_cal ×A/A_cal ×V/V_cal]

참조 :  q = flowrate

qcal = hcal(최대 수두)에서의 flow rate

A = cross sectional area of flow

Acal = hcal(최대 수두)에서의 cross sectional area of flow

V = 유속

Operation \ Flow Calculation. 부분을 참조하라.

** EGG-SHAPED AREA×VELOCITY

*  이 길이(Transducer가 설치되는 노즐의 길이)는 최소한 P47의 불감대 거리보다 15cm이상

짧아야 한다.

** Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어

뜨려 설치하여야 한다.

** UNIVERSAL AREA×VELOCITY, P3 = 20

현장의 구조물 형태가 P3에 열거되어 있는 개수로 구조물의 종류에 포함되지 않을 때 일반적으로 독단적인 구역이 사용된다. 이 적용에서는 P4에 입력되는 유량 계산 방식인 absolute와

ratiometric calculation 중에서 어떤 것을 사용해도 별 차이가 없다.

유량 곡선은 유량 범위를 넘는 data points(n, 4 to 16)의 수를 구하기 위해 가로 좌표에 수두(Aeven)를 세로 좌표에 Area(Aodd)를 입력하는 특징이 있다.

첫 번째 data Point(A0, A1)는 일반적으로 수두가 0인 곳이고, 마지막 data point(A2n-2, A2n-1)

는 일반적으로 수두가 최대인 곳이다.

꼭 필요한 □U□ Parameters *                 계산에 필요한 Parameters **

U0 = number of data points(n,4 to 16)        U1 = area (h)

Aeven = head(수두)

Aodd = area

* 이 값들은 구조물 제조자의 제품 사양에서 얻을 수 있다.

** □U□ Parameter에서 볼 수 있으며, OCM-Ⅲ에 의해 계산된다.

(예) 일반적인 개수로

** Transducer는 최대 수두보다 최소한 P47의 Blanking Distance(불감대) 값만큼 상부에 떨어

뜨려 설치하여야 한다.

** UNIVERSAL AREA×VELOCITY

U0 = 8

A0 = 0        head, point 1

A1 = 0.0      area, point 1

A2 = 0.05     head, point 2

A3 = 0.03     area, point 2

A4 = 0.1      head, point 3

A5 = 0.06     area, point 3

A6 = 0.15     head, point 4

A7 = 0.09     area, point 4

A8 = 0.25     head, point 5

A9 = 0.18     area, point 5

A10 = 0.45    head, point 6

A11 = 0.35    area, point 6

A12 = 0.70    head, point 7

A13 = 0.59    area, point 7

A14 = 1.00    head, point 8

A15 = 0.89    area, point 8

유량이 더 커질 때 data points가 집중되는 곳은 정밀도가 더욱 좋은 것이다.

MAINTENANCE

OCM-Ⅲ는 반도체를 이용한 회로로 구성되었기 때문에 약간의 정비가 필요하다.

그러므로, 주기적인 예방 정비 프로그램이 실시되어야 한다. 이 프로그램은 정기적인 검사, 일반적인 세척, 전반적인 시스템 성능의 점검 그리고 표준 하우스키핑(문제 해결에 직접 관계하지 않는 시스템의 운용에 관한 루틴)의 실행 등을 포함한다.

Transducer는 주기적인 점검을 해야 하는데 그 이유는 Transducer의 표면에 측정물이 묻어있을 경우에 그것을 떼어내야 하기 때문이다.

겉의 Cover는 진공 청소기 또는 세척 솔을 이용하여 청소를 해야 한다.

Battery의 교체가 필요할 때에는 Installation의 Memory Back-up Battery 부분을 참조하라.

ERROR CODES

ERROR CODE LISTING

1        number underflow

2        number overflow

3        devide error

4        bad argument

5        invalid parameter

6        system is locked

7        head exceeds BS-3680 spec

8        must use ratiometric

9        invalid angle size

10       invalid selection

11       value is view-only

12       characterizer in use

13       feature not available

14       need whole number

15       invalid date

16       invalid time

20       can't zero auxiliary device

21       b must be greater than R-r